PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 07/2026

MODELO DE PROPOSTA

[APRESENTAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

| Razão Social |  |  | Inscrição Municipal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço |  |  | CNPJ |  |
| E-mail |  |  | Telefone |  |
| Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL para a locação de equipamentos hospitalares para utilização no Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, em atendimento à parceria decorrente do Termo de Colaboração nº 001/2025, firmado entre a Organização da Sociedade Civil Instituto Rosa Branca (“OSC”) e a Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo (“FMS”) para a realização de atividades no Complexo Hospitalar Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto e Hospital Infantil Darcy Souza Vargas, de acordo com as condições, especificações técnicas mínimas e quantitativos especificados neste contrato e na proposta apresentada. |  |  |  |  |
| Item | Descrição Detalhada do Equipamento | Quantidade | Valor unitário (estimado) | Valor total mensal (estimado) |
| 1 | APARELHO DE ANESTESIA Grande Porte; Cirurgias eletivas de média e alta complexidade, tais como: cardiologia, pediatria, oncologia, gastroplastia, entre outros; Pacientes: neonatal até obesos mórbidos; Recursos: Ventilador eletrônicos, acoplamento de 2 vaporizadores calibrados, filtro autoclavável, possibilidade de monitorização de capnografia e agente de gases. Ventilador Eletrônico. Recursos dos ventiladores utilizados em terapia intensiva, que atende pacientes neonatais, pediátricos e adultos obesos, Modalidade VCV, PCV, SIMV/V, SIMV/P e PSV; Ajustes digitais: volume corrente, frequência respiratória, pressão, relação I:E, peep sensibilidade, pausa e pressão suporte; Disparo dos ciclos assistidos por pressão e/ou fluxo; Monitorização numérica, com possibilidade de visualização de 5 parâmetros instantaneamente: volume expirado,pressão, complacência estática e dinâmica, pressão platô, resistência, CO2, volume minuto, FIO2, agente anestésico, freqüência respiratória e N2O, volume inspirado; Bateria interna com autonomia de 120 minutos para o ventilador e alarmes; Ajuste na onda de fluxo do modo volume, para melhor adaptação à pacientes obstrutivos. | 02 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
| 2 | MONITOR MULTIPARAMETRO COM PRESSÃO INVASIVA 12” Monitor multiparametros com periféricos para monitorização cardíaca, saturação periférica, pressão arterial invasiva e não invasiva adulto, infantil e neo natal. Características: Tela touch screen lcd 12” colorida hd; Interface amigável com teclas de atalho; Visualização de até 11 formas de onda Revisão de tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas com intervalos configuráveis; Arquitetura interna modular; Alça retrátil para transporte manual e fixação em macas/barras; Parâmetros Básicos: Ecg 3/5 vias; SpO2; Respiração; Pressão não invasiva; Pressão invasiva; 2 canais de temperatura; Frequência de Pulso. | 27 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
| 3 | MONITOR MULTIPARAMETRO COM CAPNOGRAFIA 12” Monitor multiparametros com periféricos para monitorização cardíaca, saturação periférica, pressão arterial invasiva e não invasiva adulto, infantil e neo natal. Características: Tela touch screen lcd 12” colorida hd; Interface amigável com teclas de atalho; Visualização de até 11 formas de onda Revisão de tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas com intervalos configuráveis; Arquitetura interna modular; Alça retrátil para transporte manual e fixação em macas/barras; Parâmetros Básicos: Ecg 5 vias; SpO2; Respiração; Pressão não invasiva; Pressão invasiva; Capnografia; 2 canais de temperatura; Frequência de Pulso. | 03 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
| 4 | VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO DE TRANSPORTE Equipamento microprocessado para ventilação em pacientes adultos e pediátricos, durante o transporte; equipamento eletromecânico, com controles microprocessados destinado a ventilação mecânica de pacientes adultos e pediátricos (acima de 5kg) durante transporte; característica de construção integrado; possuir alça de transporte;dispositivo para fixação em maca; peso máximo do equipamento com bateria 6 kg; possuir índice de proteção de no mínimo: ip24, garantindo a maneabilidade do equipamento nos mais severos locais de aplicação; blender eletrônico interno; modos de operação assistido/controlado (pcv, vcv); ventilação com pressão suporte; SIMV; CPAP; pausa inspiratória; ciclo manual; ventilação com compensação de fugas; sensibilidade – disparo por fluxo ou pressão, pressão inspiratória e pressão de suporte ajustados de forma independente. ventilação controlada acionada automaticamente em caso de apneia (backup). Parâmetros e faixas de ajuste volume corrente faixa mínima: 50 a 2000 ml; fluxo inspiratório faixa mínima: 10 a 100 l/min. Frequência respiratória faixa mínima: 05 a 60 resp/min. PEEP faixa mínima: 0 – 20 cm h2o. Tempo inspiratório faixa mínima: 0,5 a 3seg. Pressão inspiratória faixa mínima: 5 a 55cm h2o. Pressão de suporte faixa mínima: 5 a 35 cm h2o. Porcentagem de o2: 40 a 100 % para operação com cilindro de o2. 21% para operação com cilindro de ar comprimido. 21 a 100% caso possuam turbina interna e cilindro de O2. Parâmetros monitorados indicação em display de: frequência respiratória. Pressão das vias aéreas: platô, média e máxima. Relação i:e. Volume expirado. Indicadores visuais: equipamento ligado na rede elétrica bateria de emergência em uso alarmes sonoros silenciados temporariamente alarmes alta frequência respiratória, baixa pressão inspiratória, baixo volume minuto, apneia, bateria de emergência com baixa carga, desconexão do sistema respiratório, outros recursos, dispositivo para reset manual temporário de alarmes sonoros: tempo máximo de 120 s (determinação da NBR 13763). gases medicinais monitoração de fio2 através de sensor paramagnético ou célula galvânica ou ultrassônica ou outra tecnologia capaz. Alimentação de gases feita através de cilindros, turbina ou pistão; sistema de alimentação elétrica possibilidade de funcionamento somente com oxigênio ou somente com ar comprimido, nos casos em que não for a turbina ou pistão; Tensão de alimentação: bivolt. Possibilidade de conexão à rede 12 v da ambulância (cabos inclusos). Frequência de alimentação: 60 hz.Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 240 minutos;Acessórios 05 (três) circuitos completos esterilizáveis compatíveis com pacientes adultos e pediátricos, 01 (um) pulmão de teste, 01(um) cabo de força de 3 pinos (fase, neutro e terra), 01 (um) cabo de alimentação para 12v – vcc. Válvulas, mangueiras, conectores, e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas exigências técnicas ou normativas registro na ANVISA, conforme disposições da lei n°: 6.360/1976, RDV ANVISA n°: 185/2001 e legislações correlatas. Conexão de entrada de oxigênio – rosca diss macho 9/16”, conforme ABNT NBR11906 Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1- 2 conformidade à NBR 14136 garantia de 12 meses. | 01 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
| 5 | VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO Para uso em pacientes neonatais, pediátricos e adultos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com as seguintes características mínimas: Suporte invasivo e não invasivo; Modalidades mínimas de ventilação: CPAP/PSV, volume assistido/controlado, volume SIMV, pressão assistida/controlada, pressão SIMV, pressão de suporte nos modos a volume e pressão; Modos controlados ciclados a tempo; Fluxo contínuo ou por demanda para ventilação neonatal ou fluxo livre por demanda; ventilação de backup (apneia); botão rotatório principal ou touchscreen para alteração das configurações do ventilador; tela de LCD gráfica colorida de 12 polegadas, no mínimo; bateria recarregável com autonomia mínima de 30 minutos; alimentação elétrica de acordo com a tensão da unidade a ser contemplada. CONTROLE DE PARÂMETROS: Tempo inspiratório que abranja a faixa mínima de 0,2 a 3s; Frequência respiratória que abranja a faixa mínima de 5 a 100 rpm; Volume corrente que abranja a faixa mínima de 10 a 2000 ml; Fluxo inspiratório que abranja a faixa mínima de 6 a 120 lpm; Pressão inspiratória/pressão suporte que abranja a faixa mínima de 5 a 60 cmH2O; PEEP/CPAP que abranja a faixa mínima de 1 a 35 cmH2O; Concentração de O2 na faixa mínima de 21 a 100%; Pausa inspiratória. MONITORAÇÃO/EXIBIÇÃO DE PARÂMETROS: Frequência respiratória; Volume minuto; Tempo inspiratório ou relação I:E; Capacidade de inversão de relação I:E que atenda no mínimo 3:1; Tempo expiratório ou controle de auto PEEP ou PEEP total;Pressão de pico inspiratória; Pressão media; Pressão de Plateau; PEEP/CPAP; Concentração ajustada e medida de O2 inspirado. ALARMES MÍNIMOS: Alta pressão de pico; Baixa pressão de pico; Baixo ou alto volume minuto; Tempo de apneia (ventilação de backup); Bateria baixa; Bateria inoperante; Concentração de oxigênio; Falha no suprimento de gás; Falha na alimentação elétrica; Frequência respiratória; Ventilador inoperante. Ajuste de sensibilidade inspiratória por fluxo e/ou pressão; O equipamento deve ser capaz de efetuar um autoteste inicial dos parâmetros do ventilador; Nebulização sincronizada( ultrassônica, pneumática ou elétrica) com a fase inspiratória com compensação de fluxo e de FiO2; O equipamento deve possuir: sensor de oxigênio incorporado para monitoração da fracão de oxigênio entregue ao paciente e sistema de monitoração através de tela de LCD, com tendências gráfica e numérica; Armazenamento de, no mínimo, 2 formas de ondas simultâneas e em tempo real de fluxo, pressão ou volume e, no mínimo, loop de pressão x volume; Capacidade de monitoração das tendências de parâmetros no período mínimo de 24 horas; Sistema de compensação de fugas. Acessórios: 1 Mangueira para oxigênio; 1 Sensor Proximal Neonatal; 1 Filtro de AR comprimido; (Traqueia Autoclavável) Adulto/Pediatrico; Y (Autoclavável) Adulto/Pediatrico; | 15 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
| 6 | CARDIOVERSOR COM ONDAS BIFÁSICAS Alimentação: 100 a 220 VAC, 50/60 Hz e 11 a 16 VDC. Energia bifásica entregue de até 360 J. •Tecnologia de choque Bifásico. Autodiagnóstico programável, Bateria interna recarregável, de fácil substituição pelo próprio usuário, sem a necessidade da utilização de quaisquer tipos de ferramentas, com autonomia de, no mínimo, 250 choques em carga máxima (360 J), Configuração: Cardioversão, Desfibrilação, Monitorização de ECG 7D e Respiração, Funções ASC, DEA/PMS, Bateria, SpO2, PNI, Impressora, Função Marcapasso. | 04 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
| 7 | APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL Tela de LCD colorida com touchscreen. Visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real. Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações. Memória interna para armazenamento de até 1000 registros. Impressora térmica interna de alta resolução. Alimentação bivolt automático (110-220V). Bateria interna. | 04 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
| 8 | ARCO CIRURIGO PORTATIL – ORTOPEDICO E UROLOGIA - Gerador de Raios-X Gerador digital compacto de alta frequência 40 kHz Potência de 2.2kW Capacidade de armazenar calor: 900,000 HU Capacidade de dissipar calor: 12,500HU/min Até 110kVp Até 20mA para exposição radiográfica HLF até 12mA Disparo único até 16mA - Tubo de Raios-X Alta capacidade de armazenar e dissipar calor garante uma maior autonomia em procedimentos complexos e prolongados. Ânodo fixo com duplo ponto focal de 0.6 mm e 1.4 mm Capacidade de armazenar calor do ânodo 76,000 HU Capacidade de dissipar calor do ânodo 37,000 HU/min - Colimadores Preview Colimador formato iris - PreView Ajuste do colimador sem emissão de raio-x - Sistemas de Precisão de Imagem - AutoTrak - Automaticamente identifica a anatomia no campo de imagem e seleciona a técnica mais adequada - Ajusta automaticamente ao tamanho da anatomia e localização - Fornece qualidade de imagem uniforme em toda imagem - Simplifica operação - Smart Metal - Automaticamente deteca o metal no campo da imagem e otimize a qualidade de imagem - Permite ajuste automático do brilho e contraste de acordo com o nível de metal - Câmera de Video Câmera CCD de alta resolução motorizado 360° Matriz 1k x 1k Sinal de Vídeo digital - Intensificador de Imagem Triplo Campo 23/15/11 cm (9"/6"/4.5”) - permite a visualização adequada e em tempo real desde as menores às grandes estruturas anatômicas. O campo de 4.5” permite uma visualização adequada de pequenas estruturas, tais como, os pequenos ossos dos pés e das mãos. Resolução central mínima (no monitor) 9” (23cm): 2.2 lp/mm 6” (15cm): 3.0 lp/mm 4,5” (11cm): 3.5 lp/mm - Display Dois monitores LCD 19” (48cm) LCD coloridos - Tilt: 7 graus para cima / 7 graus para baixo - Rotação dos monitores: 180 graus 00- Resolução 1280 x 1024 | 01 | R$ xxxxx | R$ xxxxx |
|  | MESA CIRURGICA ELETRÔNICA COM KIT ORTOPEDIA – DECRIÇÃO: BASE: Base em T fabricada em aço SAE 1020/45 com 6,5mm de espessura e fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220 C°, revestida em aço inox AISI 304 escovado ou ABS reforçado resistente contra impactos e saneantes. FIXAÇÃO: O sistema de movimentação e deslocamento é realizado através de rodízios com giro de 360°, sua fixação pode ser feita através do travamento das rodas com dispositivo interno ou rodas retráteis onde no acionamento das travas a base é fixada por quatro sapatas de apoio de borracha, para garantir uma fixação segura ao piso, qualquer uma das formas de travamento pode ser acionada por sistema eletro-motorizado, ou mecânico (pedal), dependendo da escolha do usuário. COLUNA: é fabricada com chapa de aço 1020/45, com 6,5mm de espessura, pintada com fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220Cº, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel), formada por 04 (quatro) colunas guia e 04 (quatro) hastes de aço 1045 com cromo duro retificado ou formada por roletes esféricos e guias lineares que dispensam a sua lubrificação. CHASSIS: estrutural da mesa pode ser fabricado em aço inox 304 (cromo níquel), fibra de carbono e/ou aço 1020/45. Esse pintado com fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220Cº, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel). TAMPO: Radio transparente em fenolite, acrílico ou fibra de carbono o qual facilita o uso do raio X e intensificador de imagem em todo o seu comprimento, dividido em cinco seções – cabeceira (removível), dorso, renal, assento e perneira (removível), com réguas laterais em aço inox AISI 304 para fixação dos acessórios. MOVIMENTOS ELETRICOS: Elevação horizontal, trendelemburg e reverso do trendelemburg ou proclive, lateral direito, lateral esquerdo, dorso ou semi-sentado e longitudinal para uso do intensificador de imagens 300mm de curso, flexão abdominal, litotômica, flex/reflex, todos acionados por controle remoto com cabo e painel de controle na coluna da mesa. MOVIMENTOS PNEUMATICOS: Perneiras e cabeceira que também são removíveis. Movimento renal através de manivela disposta nas laterais da mesa. POSIÇÕES: Trendelemburg, reverso do trendelemburg ou proclive, horizontal, lateral direita lateral esquerda, semi-flexão de perna e coxa, flexão abdominal, renal, semi-sentado, sentado, litotômica, operação de tireoide, extrema lordose, longitudinal, altura, flex/reflex, inversão do paciente. | 02 |  |  |
| Total |  | / |  | R$ xxxxx |
| Valor Mensal Total Estimado |  | R$ xxxxx (__________) |  |  |
| Valor Global Anual Estimado |  | R$ xxxxx (__________) |  |  |

- DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- A empresa acima qualificada declara ter pleno conhecimento dos termos dos respectivos Edital e Termo de Referência, assim como sua inteira submissão aos mesmos.

- A empresa acima qualificada declara que nos valores acima citados encontram-se incluídos todos os impostos, taxas e demais despesas inerentes ao objeto da contratação em tela.

- A empresa acima qualificada declara que a presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

São Gonçalo, ____ de ____________ de 2026.

____________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA PROPONENTE